附件：更正后技术参数
青海柴达木职业技术学院食品营养检测实训室建设项目设备采购计划表
	序号
	设备名称
	参数
	数量
	单位
	备注

	1
	紫外可见分光光度计
	一、技术指标： 
1.1、光学系统：双光束比例检测系统
1.2、波长范围：190nm～1100nm
1.3、波长示值误差：±1.0nm
1.4、波长重复性：≤0.2nm
1.5、最小光谱带宽：2.0±0.4nm
1.6、透射比重复性：
≤0.001 Abs（0～0.5Abs）≤0.002 Abs（0.5Abs～1Abs）≤0.15%*
1.7、透射比示值误差：
±0.002 Abs（0～0.5Abs）±0.004 Abs（0.5Abs～1Abs）±0.3 %
1.8、光度范围：-0.3～3.0Abs
1.9、杂散光：≤0.05 %
1.10、基线平直度：±0.002
1.11、噪声: ≤0.15 %(500nm, 250nm ，P-P ) 预热半小时后
1.12、基线漂移：≤0.35 %/h(500nm开机预热2小时后)
1.13、配置自动五联长样品池架,可放置5cm光程的比色皿
2、 配置要求
设备、配件、备件、
易耗品名称
数量
单位
单价
紫外可见分光光度计
6
台
石英、玻璃比色皿（光程10mm)
6
套
仪器工作站
6
套
三、售后服务
3.1、设备安装、调试和验收
（1）、仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后我方将安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到要求
（2）、设备安装调试在10日内完成
3.2、技术培训要求
（1）、培训能力：仪器安装现场对使用人员进行培训，安装调试及培训时间不少于1个工作日。  
3.3、保修期： 
（1）、自提货之日起计算12个月内免费保修，如发生严重质量问题，公司负责免费更换，并负责终身维修。
（2）、定期向用户提供售后服务通信或信息反馈表，或拨打免费服务电话。售后服务通信内容包括：仪器原理、使用常识、最新仪器技术维修常识、公司动态、用户使用仪器经验、仪器使用问题探讨等。
（3）、当用户在使用仪器遇到问题时，可拨打24小时值班免费服务热线电话转售后服务中心，售后服务人员4小时内响应，需上门时12小时内到位
	6
	台
	

	2
	百分之一电子天平
	1、产品特性：
1.1、具有过载保护功能、集成各种应用程序、单位转换一键操作；
1.2、电压：100–240V ac|±10%；50-60Hz；
1.3、操作时间：配合外部可充电电池YRB11Z使用（显示背光灯点亮情况下）约35h；
1.4、抗干扰能力：适用于工业区；
1.5、经验证的天平符合天平有关、要求经验证的天平符合相关法律法规的要求；
1.6、可选的质量单位：≥23种（克，千克，克拉，磅，盎司，金衡盎司，香港两，新加坡两，中国台湾两，英厘，英钱，毫克，每磅，中国两，日本钱，奥地利克拉，拖拉，铢，斯米加尔，吨，磅：盎司，牛顿等）；
1.7、接口：RS232, DB25孔；
1.8、显示屏 ：白色背光，高对比度显示，数值高度；
1.9、内部标准应用程序：称量，密度测量，称重百分比，计数，换算；
1.10、语言：英语，法语，德语，意大利语，波兰语，俄语，西班牙语；
1.11、防盗锁扣：可用线缆或链条将设备锁定在固定位置；
1.12、底部称量：内部集成；
1.13、四级防震，2个去皮键；
2、技术参数：
2.1、称重能力（克）：3200；
2.2、实际分度值 d（克）：0.01；
2.3、检定分度值 e（克）： 0.1；
2.4、最小负载（克）：0.5；
2.5、标准偏差（可重复性）（克）：≤0.01；
2.6、线性偏差：≤0.02；
2.7、灵敏度偏移范围： +10到+30°C (± ppm/K) 2·10-6
2.8、稳定时间（秒）：≤1.5；
2.9、称重盘尺寸（毫米）：180*180mm ；
3、配置要求：
名称    
数量
单位
单价
主机
1 
台
电源适配器
1 
套
专用秤盘 
1 
套
1、合格证       1 份
2、装箱单       1 份
3、操作说明书   1 份
4、安装培训及保修：
4.1 、仪器设备必须有专业人员上门安装调试，现场培训操作人员2-3 人（完全熟练操作为止）；
4.2 、仪器出现故障，要求供应商必须在2 小时内响应，12小时内赶赴现场，做出准确的故障诊断，在72 小时内保证仪器恢复正常运转；
4.3、质保：质保期自安装验收之日起一年，终生负责维修，质保期外维修只收配件费；
	15
	台
	

	3
	组织捣碎机
	产品容量2L
2、产品功率700W 
3、速度调节可调、暂动、冰昔、冰块
4、产品电压220-240V
5、产品尺寸216*386*298mm
6、产品重量4.57kg
7、外形设计白色
8、其他特点电源线存储装置
9、防滑胶脚
10、机身材料；PP 
11、刀片材料：不锈钢
12、内胆材质：玻璃
	15
	台
	

	4
	台式高速冷冻离心机

	高低速通用离心机，角转子最大容量满足6*100ML/(600ml).水平转子最大容量满足4*750ML/(3000ML) ，可同时满足对高转速及低速大容量水平转子的使用需求。
1.整机微电脑控制系统，采用大矩力变频高效节能电机及驱动系统，更快的加减速，运行更平稳，安静。
2.新颖的多彩LED数码显示面板，具备同步显示设置参数和运行参数功能，运行中操作简便，显示更为清晰、美观。
3.门盖采用安全保护超高的双电子门锁扣设计，安全性更高，并设有超速、超温，不平衡、门盖保护等多种保护功能，增强安全性。
4.卡扣式液压杆，安装更换方便快捷，无需任何工具拆卸。
5.13组 升/降速 档位调节，可自由停车，离心效果达到最佳。内置9档无级降速软刹车，防止样品二次重悬，满足特殊分离样品要求。
6.符合国家安全标准
7.满足国家质量管理体系认证要求,网上可查。
8.角转子采用高分子纤维材料，耐酸/碱，抗腐蚀。比传统的铝合金转子重量更轻，抗腐蚀性更强，安全性更高。比传统的铝合金转子升降速快。
9.高低速通用离心机，配备多种转子与管架，兼容性特别好，一机多用。
10.可选配转子自动识别，并进行限速控制，离心更安全。
11.采用高能效节能环保制冷系统，最高转速可保持-4℃以下。
12.食品级硅胶一体成型密封圈，美观经久耐用，耐高温，抗老化，抗腐蚀，永不变形开裂。
13.具备一键预冷功能，开机启动可迅速将温度控制在预设温度。
具备一键专用转速模式与离心力模式 直接相互切换，并自动计算同步显示离心力RCF值。
14.超强的系统管理，40套程序组数据可任意设定，满足不同转速，时间，离心力的特殊要求。
最高转速
21000rpm
支持电源
AC 220±22V 50Hz 15A
最大相对离心力
30642×g
总功率
1300W
最大容量
4×750ml
整机噪声
≤ 62dB（A）
定时范围
1min～99min59s
离心腔直径
φ420mm
温度设置范围
-20℃～40℃
外形尺寸
645×700×445mm
温度精度
±1℃
外包装尺寸
735×800×545mm
转速精度
±10r/min
净重
95kg
/
/
毛重
105kg
转子类型
序号
转子容量
转速/离心力
角转子
1
12×1.5/2.2ml
21000rpm/ 30642×g
2
12×5ml
18000rpm/ 20800×g
3
24×1.5/2.2ml
16500rpm/ 26050×g
4
12×10ml
15000rpm/ 23120×g
5
48×1.5/2.2ml
14000rpm/ 20595×g
6
4×100ml
14000rpm/ 24385×g
7
6×50ml圆底
14000rpm/ 19885×g
8
16/18×5ml
12000rpm/ 14800×g
9
6×50ml尖底
13000rpm/ 18065×g
10
12×15ml/尖底
12000rpm/ 15710×g
11
8×50ml/圆底
12000rpm/ 16000×g
12
8×50ml/尖底
11000rpm/ 14610×g
6×100ml
11000rpm/ 15050×g
水平转子
13
4x750ml
4200rpm/ 3950×g
4x500ml
4200rpm/ 3950×g
14
4x250ml
4200rpm/ 3850×g
6x250ml
4200rpm/ 3850×g
15
4×5ml
4×50/100ml
5500rpm/ 5310×g
16
8×50/100ml
4200rpm/ 3100×g
16/24x10/15ml
4200rpm/ 3100×g
32x10/15ml
4200rpm/ 3100×g
酶标板
17
4x2x96孔
4200rpm/ 3910×g

	1
	台
	

	5
	便携式农残速测仪
	一、产品用途：
 高智能食品安全检测仪为集成化食品安全快速检测分析设备，广泛应用于食药监局、卫生部门、高教院校、科研院所、农业部门、养殖场、屠宰场、食品肉产品深加工企业、检验检疫部门等单位使用。   
二、检测范围： 
高智能食品安全检测仪可现场快速检测非食用化学物质、滥用食品添加剂、农药残留、病害肉、兽药残留、重金属、抗生素类残留、激知素类残留、真菌毒素类残留、化学类残留等项目的快速定性定量检测等100多项目的快速定性定量检测。如农药残留、重金属铅、重金属铬、重金属汞、重金属砷、重金属镉、硼砂、甲醛、吊白块、硝酸盐、亚硝酸盐、二氧化硫、双氧水、硼砂、甲醇、山梨酸钾、草酸、甜蜜素、茶多酚、面粉中铝、亚铁氰化钾、工业碱、面粉中溴酸酱油氨基酸态氮、硫酸镁、尿素、还原糖、味精硫化钠、过氧化苯甲酰、安赛蜜、奶粉中蛋白质、苯甲酸钠、碱性橙、苏丹红、酸价、过氧化值、挥发性盐基氮、组胺、罗丹明B、三聚氰胺、盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、四环素类、硝基呋喃类、磺胺类、沙星类、氯霉素、孔雀石绿、磺胺类、猪蓝耳病毒、猪瘟病毒、黄曲霉毒素B1、猪伪狂犬病毒、猪伪狂犬病毒、猪口蹄疫、猪口蹄疫病毒、鸡禽流感等等。
三、技术参数：
1、安卓智能操作系统，采用更加人性化操作，主控芯片采用ARM Cortex-A7，RK3288/4核处理器，主频1.88Ghz，运转速度更快速，稳定性更强。
2、智能化程度高，仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能。
3、打印机采用串口5v打印，可选择手动打印或者自动打印，三分钟出打印结果，打印格式为检测人姓名、吸光度差值、检测时间、检测机构、样品名称及结果判定，可打印二维码，手机扫码即可显示详细打印内容。检测结果可单条删除，可批量打印。
4、仪器具有wifi联网上传、蓝牙、4G联网传输、GPRS无线远传、网线连接功能，快速上传数据。
5、仪器带有监管平台，数据可局域网和互联网数据上传，检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计，检测区域食品安全长短期动态，达到食品安全问题预估、预警。
6、检测通道：24个检测通道，可以同时测试多个样品，循环检测，即放即检，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰，能分别关闭和打开每个通道，并对使用中的通道属性和样品信息进行编辑。。
7、一体化主机,包含食品安全检测模块、胶体金检测模块、多通道农药残留检测模块。 
8、一体化便携式快检设备，满足现场及流动检测使用需求，能够在同一软件下实现所有检测项目的检测，并可通过同一窗口直观显示检测结果。 
9、仪器具有品类多种类样品菜单库，可灵活选择检测样品，不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。
10、能分别关闭和打开每个通道，并对使用中的通道属性和样品信息进行编辑。
11、检测出结果后，系统自动调用系统数据库中相关国标进行比对判定，客观显示判定结果是否合格，检测对象是否允许添加该物质，若允许添加则能准确获得食品中添加该物质的限量及添加依据的国家标准。
12、样品处理简单省力，整体操作快速、安全、便捷。 
13、仪器具有自身保护功能，可设置用户名及密码，防止非工作人员操作等。
14、高灵敏度，高检测精度，高重复性精度，扫描式高精度光学传感器。 
15、内置强大的数据库，可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息，也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。 
16、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
17、结果判定线可修改，对照值标定值可保存，断电不丢失数据。
18、仪器内置操作演示视频，可边学习边操作实验。
19、仪器具有身份识别功能，检测人员通过刷身份证的方式激活仪器，方便专人专用。
20、内置锂电池：满足至少8小时外部流动测试需要。
四、主要技术参数：
1、主控芯片采用ARM Cortex-A7，RK3288/4核处理器，主频1.88Ghz，运转速度更快速，稳定性更强。 
2、显示方式：10.1英寸液晶触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单。 
3、交直流两用，直流12V供电，可连接车载电源，可配6ah大容量充电锂电池，方便户外流动测试。 
4、四波长冷光源，高灵敏度硅光二极管，每个通道均配置410、520、590、630nm波长光源，标配先进的光路切换装置，专利光路切换功能可实现最多64波长，并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。 
5、光源亮度自动调节与校准。
6、智能恒流稳压，光强自动校准，长时间连续工作光源无温漂现象。
7、内置国家新的限量标准，与所测结果进行现场比对，并持续更新标准。
8、不间断进样，连续检测
9、样本编号自动累加。
10、检测项目可扩充。
11、检测结果可批量打印，批量上传。
12、检测结果为Excel表格，连接电脑即可拷贝。
13、检测结果存储容量20万条
14、支持U盘存储，标准USB接口，免驱动安装。 
15、固件可升级。
五、主要配置说明：
序号
名称
单位
规格
数量
单价
1
主机
台
12V 13W
1
2
小菜板
个
15*20cm
1
3
水果刀
把
刀10身20cm
1
4
镊子
个
16cm
1
5
电子称
台
0.1g
1
6
比色皿
个
1cm
10
7
离心管
个
50ml
10
8
小试管
个
10*75
10
9
玻璃棒
个
7*30cm
1
10
试管架
个
13*50
1
11
试剂瓶
个
500ml塑料
1
12
移液器
把
1-5ml
1
13
移液器
把
50ul-200ul
1
14
枪头
个
5ml
6
15
枪头
个
100ul
6
16
洗瓶
个
500ml
1
17
试管刷
个
小号
1
18
打印纸
卷
30*57
1

	4
	台
	

	6
	台式微生物细菌检测系统

	1.集快速培养和高灵敏度创新检测方法于一体（非PCR方法），大大缩短检测时间；且操作简便，无需任何前处理，全密闭检测系统安全无害，广泛适用于食药系统、食品企业、日化产品制造业、医疗卫生、医药研究制造业、环保以及餐饮服务企业。
2.检测孔位：≥8个，各检测孔位具有独立控温和孵育能力，可同时进行不同培养温度的微生物检测。
3. 可进行不间断检测：当某个检测位置完成检测后，可立即开始下一次的检测，无需等待批次内的其他样本完成检测。
4.操作简单：样本无需任何前处理，无需增菌培养，可直接加样检测，非专业人员亦可操作。
5.灵敏度：1 CFU/mL(g)（1个活菌）。
6.量程：1 CFU/mL(g)~9×109 CFU/mL(g)
7.特异性：≥99.999%（理论极值）。
8.样本量：0.1ml-1.0ml或0.1-1g
9.安全性：检测结束后，可于现场进行快速灭菌处理。
10.抗干扰能力：检测结果准确性不受PH值、色泽及浑浊度等影响。
11.检测样品：可检测固态、液态、表面、膏状、浆状样本。
12.检验速度：传统检验方法速度的2～5倍。  
13. 检测能力：可同时进行8个相同或者8个不同项目的检测。
14. 全自动分析：检测结束自动停止，并自动保存实验结果，所有检测痕迹可以通过数据跟踪查询。
15. 数据管理：每个检测有独立数据库，可直接用PDF等格式导出检测结果文档。
16. 检测项目（包含但不限于）：菌落总数、大肠菌群、大肠埃希氏菌、绿脓杆菌、李斯特菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、肠球菌、酵母菌、肠道杆菌科等微生物。
17. 检测瓶试剂为冻干状态，可以实现15天内常温运输，无需冷链配送，便于使用过程中的试剂运输周转。长期贮存只需常规冷藏冰箱2℃~8℃保存，无需冷冻保存。
18.检测瓶自带杀菌功能，检测后的检测瓶经杀菌后可按照实验室常规废弃物处理；
18. 装箱清单：
1)一台微生物快检设备
2)一个电源
3) 一个根USB线
4)一张光盘(软件、驱动系统、英文手册) 
5)20个试剂(冻干瓶+试剂瓶+灭菌帽)

	1
	台
	

	7
	厌氧培养箱
	一、技术参数
1.1、培养室温度范围：室温+3℃至60℃。
1.2、温度均匀度：≤±1 ℃
1.3、温度波动度：≤±0.3 ℃
1.4、厌氧等级：含氧量≤1%
1.5、取样室形成厌氧状态时间：≤15分钟
1.6、取样室形成厌氧方式：真空+气体置换式（99.99%氮气 或 氢气5%二氧化碳10%氮气85%组成的混合气）
1.7、操作室形成厌氧状态时间：≤1小时
1.8、操作室形成厌氧方式：气体置换式（99.99%氮气 或 氢气5%二氧化碳10%氮气85%组成的混合气）+微流量控制
1.9、操作室厌氧环境维持时间：在停止补充微量混合气体的情况下 ＞12小时
1.10、厌氧形成控制方式：手工，按键操作。
二、温度控制器：
2.1、温度传感器：温度： DIN A 级Φ5mm SUS 不锈钢制PT 100Ω×1 支。                                                      箱温控制×1支。
2.2、温度控制方式：P.I.D自动演算+ Fuzzy 控制。
2.3、温度转换：采微电脑线性补偿校正。
2.4、显示界面：LCD液晶屏显示， 英文显示，按键输入方式。
2.5、定时范围：1.  1~9999分钟 ；2.无定时连续运行
2.6、人性化操作：a. 自动控制
温度电热输出功率调整，P.I.D微积分控制… 等。
b. 安全自检
主要系统部件安全自检， 当有异常发生时经由控制器指示状态并停止加热。
三、主要功能
3.1、温度显示精度：0.1℃ 。
3.2、浓度显示精度：0.1% 。
3.3、温度控制精度：± 0.1℃ 。
3.4、浓度控制精度：± 0.1% 。
3.5、偏差值校正：温度偏差值补偿、校正功能。
3.6、I/O 自检：安全自检功能， 异常发生时自动断电保护及故障指示。
3.7、自动演算：微电脑自动演算P.I.D. ，配合固态继电器功率控制，使温度控制更为准确（比例、积分、微分＋固态继电器控制方式)。
3.8、温度上下限保护：可设定温度保护上下限。
3.9、保护装置：控制器监视安全保护系统及预防式的故障自检控制。
四、结构与材质
4.1、培养室内箱材：SUS-304 不锈钢镜面板。
4.2、操作室内箱材质：SPCC 冷轧钢板静电粉体烤漆处理。
4.3、外部材质：SPCC 冷轧钢板静电粉体烤漆处理。
4.4、保温材质：高密度聚苯乙烯泡沫塑料及超细玻璃纤维棉。
箱门
a. 培养箱观察窗：钢化玻璃视窗。
b. 取样、操作室箱门：透明防弹玻璃。
c. 操作室箱盖：透明压克力。
4.5、移动及支撑：滑轮移动调整摆放位置，前轮可锁止以固定位置4只(200kg/ 轮)。
4.6、搁板：不锈钢条栅搁板×2 块 ；每层可调高度50 ㎜。
五、温度电热及循环
5.1、送风方式：高阻抗马达离心风机。送风方式为水平出风弧形循环设计。
5.2、加热系统：微电脑智能型自动控制电热功率平衡调温+温度自保护加热器。
六、安全保护装置
6.1、断路器：小型开关断路器。
6.2、控制器内部保护
  a. 温度传感器：断路或短路(超量程)。
  b. 超温保护：设定温度的高温保护设定。
6.3、外部故障侦测保护
  a. 电热保护：加热器温度自保护器。
6.4、故障异常报警：故障异常发生时，自动断电热保护，发出报警音。
七、产品特点
7.1、培养箱温度控制采用微电脑智能控温仪，LED数字显示，并设有限温保护装置。能准确直观的反映箱内温度，控温准确可靠。
7.2、箱内装有紫外线杀菌灯，气体经过过滤后进入箱内，可有效的避免细菌污染。
7.3、气路装置可任意准确调节流量，能任意输入各种所需气体。
7.4、操作室前窗采用厚透明特种下班制作，能清晰直接室内操作情况，操作使用塑胶手套可靠舒适、灵活，使用方便。
7.5、操作室内备有除氧催化器。
7.6、整机造型新颖，结构紧凑，具有厌氧环境好，密封性能好，气检温控精度高，稳定性好，使用方便，工作安全可靠的优点。
	2
	台
	

	8
	万分之一天秤
	1、产品特性：
1.1、具有过载保护功能、集成各种应用程序、单位转换一键操作；
1.2、电压：100–240V ac|±10%；50-60Hz；
1.3、操作时间：配合外部可充电电池YRB11Z使用（显示背光灯点亮情况下）约35h；
1.4、抗干扰能力：适用于工业区；
1.5、经验证的天平符合天平的有关、要求经验证的天平符合相关法律法规的要求；
1.6、可选的质量单位：≥23种（克，千克，克拉，磅，盎司，金衡盎司，香港两，新加坡两，中国台湾两，英厘，英钱，毫克，每磅，中国两，日本钱，奥地利克拉，拖拉，铢，斯米加尔，吨，磅：盎司，牛顿等）；
1.7、接口：RS232, DB25孔；
1.8、显示屏 ：白色背光，高对比度显示，数值高度；
1.9、内部标准应用程序：称量，密度测量，称重百分比，计数，换算；
1.10、语言：英语，法语，德语，意大利语，波兰语，俄语，西班牙语；
1.11、防盗锁扣：可用线缆或链条将设备锁定在固定位置；
1.12、底部称量：内部集成；
1.13、四级防震，2个去皮键；
2、技术参数：
2.1、称重能力（克）： 220；
2.2、实际分度值 d（克）：0.0001；
2.3、检定分度值 e（克）： 0.001；
2.4、最小负载（克）：0.01；
2.5、标准偏差（可重复性）（克）：≤0.0001；
2.6、线性偏差：≤0.0002；
2.7、灵敏度偏移范围： +10到+30°C (± ppm/K) 2·10-6
2.8、稳定时间（秒）：≤2.5；
2.9、称重盘尺寸（毫米）：≥Φ90；
2.10、称重盘上沿到防风罩上面板的下沿（毫米）：≤160；
3、配置要求：
名称
数量
单位             单价
主机
1 
台               
电源适配器
1 
套               
防风罩
1 
个              
专用秤盘
1 
套             
3.1、合格证        1 份
3.2、装箱单        1 份
3.3、操作说明书    1 份
4、安装培训及保修：
4.1、仪器设备必须有专业人员上门安装调试，现场培训操作人员2-3 人（完全熟练操作为止）；
4.2、仪器出现故障，要求供应商必须在2小时内响应，12小时内赶赴现场，做出准确的故障诊断，在72 小时内保证仪器恢复正常运转；
4.3、质保：质保期自安装验收之日起一年，终生负责维修，质保期外维修只收配件费；
	6
	台
	

	9
	高速冷冻离心机
	一、产品介绍
可通过离心对细胞内化学物质、生物、病毒、亚细胞，菌体 进行分离。广泛应用于分子生物学，细胞生物学，临床应用，生物工程，大容量制备，血液、蛋白沉淀等高科领域
二、产品参数
最高转速 Max Speed ：21000r/min 

最大容量 Max Volume ：4*800ml 

定时范围 Timer ：1~9h59min 

外型尺寸 Dimension ：800*740*930mm 

控速精度 Speed Accuracy ：±20r/min 

最大离心力 Max RCF ：46140*g 

温控精度 Temperature Accuracy ：±1℃ 
温控范围 Temperature Range ：-20℃~40℃ 
电源 Power supply ：AC220V,50HZ,20A 

噪音 Noise ：≤65BA 

净重 Net Weight ：300KG

标配转子：角转子 Fixed rotor

最高转速 Max Speed(r/min)：20000

容量 Volume(ml)：6×50ml

最大离心力 MaxRCF(×g)：44700×g

三、产品特点
1、采用大力矩无碳刷变频电机，免维护，无粉尘，升降速快。 采用柔性轴驱动系统直接传动转头，保护电机，控速精准，运行平稳， 振动小，噪音低。 
2、使用自动感应电动门锁，具有紧急开门装置；门锁、超速、超温、不平衡等自检与保护，安全可靠。 
3、采用无氟压缩机组，无环境污染，双循环管道、双电子阀控温，冷凝组往里吸冷风散热方式，制冷极快，五分钟可到 4℃，控温精准，提高实验效率。 
4、采用微机处理器精准控制，GL21M 为醒目的红色数字显示，按键编程； 
5、GL21MC 为 5 寸彩色大屏，触摸屏加按键双控系统，同时显示设定和运行的转速、RCF、时间、温度等参数，运行中可修改，面板上有独立的 4个常用程序键、home 键，让操作更加简单、快捷。 
6、可储存和调用 10 套常用程序，10 种加速速率和 10 种减速速率供用户灵活选择，以达到最佳离心效果。 
整机全钢结构，304 不锈钢离心腔，多层防护设计，安全可靠；三级减振，自动平衡功能。 
7、仪器门盖配有双液压杆，减轻操作负荷；前置操作面板，门盖向后开启，符合人体工程学，操作舒适。 
具备 CFDA 备案及 CFDA 生产资质。 
	1
	台
	

	10
	原子吸收分光光度计
	一、 基本配置与技术规格 
1、 原子化系统 
1.1 、火焰原子化器位置自动优化 
1.2 、 火焰原子化器 
1）、 燃烧器： 100mm 单缝 金属钛燃烧器，空气－乙炔燃烧头 
2 ）、雾化器： 耐腐蚀高效雾化器 
3）、 雾化室： 耐腐蚀材料雾化室 
4）、 样品溶液吸喷量： ≥ 5mL/min 
5）、 表观雾化率： ≥ 8 ％ 
6 ）、特征浓度： 铜，≤ 0.04ug/mL/1 ％ 
7 ）、 检出限： 铜， 0.006 u g/mL 
8 ）、精密度： 铜，≤ 1 ％ 
9 ）、 位置调节： 火焰燃烧器最佳高度调节、水平位置调节、转动角度调节，自动设定、马达驱动燃烧器 
10）、 安全措施：质量流量计、 气体泄漏自动检查、自动控制燃气流量，空气－乙炔自动点火、乙炔流量监视器（光传感器）、防止易燃气体泄漏和燃烧器误使用装置、压力监视器防止异常压力时的回火、瞬时停电自动检测安全熄火、排水槽水位监视器防止回火、防止电流过载装置（遮断器和光传感器的双重确认）、并具有自动报警功能 
1.2、光学系统 
1.2.1、波长范围： 190 ～ 900nm 
1.2.2、单色器： Czerny-Turner 型单色器 
1.2.3、 光栅刻线：1800 条 /mm 
1.2.4、光谱带宽： 0.1 、0.2、0.4、1.0、2.0nm 五档，且自动调节 
1.2.5 、波长准确度： ≤± 0.25nm 
1.2.6、波长重复性： ≤± 0.15nm 
1.2.7 、仪器分辨率： 光谱带宽为 0.2nm 时，应可分辩锰 279.5nm 和 279.8nm 双线，且两谱线间波谷能量≤ 40 ％ 
1.2.8、 背景校正： 氘灯背景校正和自吸收背景校正 
1.2.9 、背景校正能力： 在背景衰减信号约为 1A 时，校正后的信号应不大于该值的 1/30 
1.2.10、 灯安装数： 同时安装 8个，自动切换。
1.2.11 、点灯方式： 发射、吸收、自吸收扣背景、氘灯扣背景、氘灯 
1.2.12 、点灯时间管理： 时间和电流×时间两种方式可选 
1.2.13 、基线稳定性（静态基线） 
1） 、最大零漂移： ± 0.002Abs/30min （铜） 
2） 、最大瞬时噪声： ≤ 0.003Abs/30min （铜） 
1.2.14、 基线稳定性（点火基线） 
1 ）、最大零漂移： ± 0.004Abs/30min （铜） 
2 ）、最大瞬时噪声： ≤ 0.006Abs/30min （铜） 
1.2.15 、边缘能量： 能对砷 193.7nm 和铯 852.1nm 谱线进行测定，其瞬时噪声应≤ 0.03Abs 
2 、工作站 
2.1 、计算机： 品牌计算机
2.2、 数据采集卡： 需要 
2.3、工作站软件： 全中文 windows2000/XP 界面 
2.4、 多任务功能： 测试进行中能够使用文字编辑等统计 
2.5、 测试条件读取： 具有模板功能 
2.6、顺序 / 结果显示： 测试结果工作表 
2.7、 其他：可提供自定设定 60 多种元素的检测条件的多种方法（包括火焰原子吸收法和石墨炉原子吸收法） 
3、 配置 
序号
名称
数量
单位
单价
1
单火焰原子吸收主机
1
套
2
铅、铝、铁、锰、铜、锌、钙、钾、钠元素空心阴极灯
9
每只
3
空气压缩机
1
台
4
全中文操作软件
1
套
5
高纯乙炔气钢瓶，带气瓶柜一个（符合安全管理标准，带报警器）
1
瓶
4 、其它 
4.1 、电源电压： AC220V ± 10 ％， 50Hz 
4.2 、绝缘电阻： ≥ 20M Ω 
4.3 、环境温度： 5 ～ 35 ℃ 
4.4、相对湿度： ≤ 85 ％ 
5 、对生产厂家的其它要求 
5.1、 ISO9001 认证： 应取得相应的证书 
5.2 、计量器具：应取得相应的证书 
5.3 产品保修期： 1 年 
6、设备安装、调试和验收
6.1、仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后我方将安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到要求
6.2、设备安装调试在5日内完成
6.3、技术培训要求：安装验收期间，我方免费在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等
6.4、保修期： 
6.4.1、自提货之日起计算12个月内免费保修，如发生严重质量问题，公司负责免费更换，并负责终身维修。
6.4.2、定期向用户提供供应商售后服务通信或信息反馈表，或拨打免费服务电话。售后服务通信内容包括：仪器原理、使用常识、最新仪器技术维修常识、公司动态、用户使用仪器经验、仪器使用问题探讨等。
6.4.3、当用户在使用仪器遇到问题时，可拨打24小时值班免费服务热线售后服务中心，售后服务人员及时响应，需上门时12小时内到位。
	1
	台
	

	11
	PH 计
	一、特点
1、彩色触摸屏显示
2、自动/手动温度补偿功能（ATC/MTC）
3、三点校准，自动识别三组校准缓冲液
4、定时校准提醒功能
5、自动保存校准电极数据
6、500 组数据存储
7、可存储电极序列号，确保100%的溯源
8、用户密码保护功能
9、多接口数据输出存储
10、GLP 打印
二、技术参数
1、pH测量范围：-1.99 至 19.99
可读性：0.01
准确度：±0.005
mV测量范围：-1999.9 至 1999.9
可读性：0.01
准确度：±0.3 mV (0.05%, 如果 <-400 mv="">+400 mV)
3、温度测量范围：-5.0 至 105.0
可读性：0.01
准确度：±0.2
自动识别16种缓冲液： 2, 4, 7, 10, 12， 1, 3, 6, 8, 10, 13，1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.46
4、电极校准斜率范围：  90% - 105%
5、自动/手动温度补偿： （ATC/MTC）
6、可选的测量单位 ：  pH、 mV 和 RmV（相对mV值）
7、数据存储和用户设置
7.1、历史测量数据：500组，包含测量时间，电极序列号，测量值pH/mV，/7.2度补偿等
7.2历史校准数据：10组，包含测量时间，电极序列号，校准缓冲液，校准mV，温度补偿，电极斜率等
7.3、用户设置：5个用户包含1个管理员和4个普通用户管理员可以设置用户使用设备的权限，以免设备设置被随意修改管理员可以设置/删除用户信息密码保护 每个用户都可设置单独的使用密码
7.4、历史校准/测量数据无法记录电极序列号信息
7.5、不含用户设置功能，只有密码保护功能
三、接口参数
1、电极接口：       BNC
2、温度电极接口：2.5mm音频接口
3、通讯接口    
RS232： SBI数据传输   
USB-B口 ： SBI数据传输 电子Excel表格数据输入 
USB-A口 ： 扫描枪    U盘
	10
	台
	

	12
	纯水超纯水一体机
	一、技术参数
1、该设备由超纯水仪和水箱组成，以自来水(电导率＜400μs/cm)为进水，能同时制备纯水、高纯水、超纯水三种水质，满足不同领域纯水应用需求
2、纯水指标：RO制水量：30L/h(@25℃)，脱盐率≥98%
3、高纯水指标：电阻率≥10MΩ(@25℃)
4、超纯水指标：
4.1、电阻率为17～18.2 MΩ·cm(@25℃)
4.2、颗粒数（≥0.22μm）<1 个/ml
4.3、微生物数量<1 cfu/ml
5、功能特点
5.1、采用抛弃式一体化双过滤柱，操作简单，可在短时间内更换任何部件
5.2、 模块化设计理念，具有预处理柱，反渗透膜，纯化柱，超纯柱，微滤，紫外灯模块供你任意组合
5.3、智能化的纯水器，具有自动判别和提示反渗透膜，纯化柱等失效，以保证机器处在最佳运行状态
5.4、采用CPU自动控制技术，智能判断，具有断水自动停机，开机自动清洗功能
5.5、主机能同时取三种水质的水：纯水、高纯水和超纯水
5.6、操作面板简单，双排背光液晶显示屏，可显示多种参数，包含电导率／电阻率，温度，工作状态等相关提示信息
5.7、0.01常数电阻率传感器，带温度自动补偿功能，精确真实测量超纯水水质。
5.8、具有漏水保护传感器，防止机器意外漏水
5.9、内置2G压力水箱，无菌，无毒，保持新鲜的纯水，超纯水随用随制
5.10、具有0－5V标准信号输出，整机符合GLP标准
三、 配置
序号
名称
数量
单位
单价
1
主机
1
台
2
预处理柱
2
根
3
高压泵
1
套
4
反渗透柱
1
根
5
纯化柱
2
根
6
超纯柱
1
根
7
254nm单波长紫外灯
1
个
8
内置2G（7.5L）压力水箱
1
个
9
终端过滤器（0.22μm）
1
个
10
漏水保护传感器
1
个
四．售后
产品自安装调试结束之日起计算保修期，质保一年，终生维修。
	3
	台
	

	13
	重金属快速检测
	一、技术参数--
1、可检测各类食品、水质中重金属铬、镉、铜、砷、汞、铅、锌、锑、锰、铁、钴、镍含量等30项。
2、基本概述：便携式箱体化一体机，采用防水、抗压、防撞击、防腐蚀箱体设计，满足车载环境、无电源环境以及户外检测需求；
3、主机：具备检测功能、辅助功能、管理系统软件、信息化管理功能，信息化实现数据双向传输，能直接接收管理中心下发任务，并实时上报检测结果至管理平台；
4、检测技术：采用阳极溶出伏安法检测技术和分光光度检测技术；
5、操作系统：Android 7.0以上版本系统；
6、处理器：≥四核 1.4GHZ；
7、运行内存：≥2GB LP-DDR3；
8、数据存储：≥16GB；
9、通讯接口：包含两个USB接口、网线接口、WIFI、蓝牙、4G模块，内置GPS接口，用于户外或者其他移动检测定位；
10、指示灯：具有热敏打印机工作指示灯，用于提示打印机工作状态；具有电源充电指示灯，用于提示仪器充电状态；具有无线蓝牙对接状态提示灯，用于提示操作平台与仪器主机连接状态；具有仪器工作状态提示灯，用于提示仪器主机是否处于工作状态；
11、操作屏：≥10.1英寸可拆卸式电容屏设计，操作屏可以固定在仪器上，也可以取出单独操作实现运程控制；
12、操作屏分辩率：≥1280*800 IPS；
13、操作屏材质： IPS液晶屏；
14、输入方式：电容屏、触摸输入、支持多点触控；
15、检测通道：≥10个检测通道；
16、吸光度值范围：0.000 - 3.500A；
17、光源：固态冷光源，高灵敏度硅光二极管；
18、波长范围：340nm-900nm；
19采用无汞电极，安全无毒；
20模块自带搅拌功能，启动后既可自动搅拌溶液。
21、检测范围：0～60 mg/L （0~60mg/kg，0~60ppm，1ppm等于1mg/kg），检出限：1 ug/L（0.001mg/kg）;
22、重复性误差：10%；
23、具有自动寻峰功能，计算出样品数据；
24、内置线性扫描、常规脉冲扫描、微分脉冲扫描；
25、仪器现场取证功能：仪器具有800万以上防抖、自动对焦高清摄像头，对检测实样进行现场拍照取证；
26、电源控制器：双电源控制器，节省电量；
27、运程控制：支持20米内无线蓝牙控制仪器检测，方便使用者没在仪器身边时也能完成项目检测；
28、打印：内置微型热敏打印机，可随时打印检测结果；
29、电池：内置大容量可充电锂电池，可连续工作5小时以上；
30、箱体： 便携一体化手提箱，箱体能防水，抗压，整机重量<5kg，携带方便；
31、检测设备必须具有入网许可证“进网证号”，并可在工业和信息化部电信设备认证中心进行真伪查询。
	1
	台
	

	14
	制冰机
	一、性能特点：
1、采用优质全不锈钢外壳,防腐耐用。
2、箱体隔热层为无氟发泡,保温效果好，采用进口无氟压缩机，内胆为无氟抑菌型,节能环保。
3、电机、电脑芯片,全电脑程序控制, 有冰满、缺水、过冷保护、故障警告显示等保护性停机功能。控制可靠，噪音低，运行平稳、产冰量大、冰形细小实用，可实现冰、水自动分离。
4、本机特别适用于实验室、科研院所、医院、学校等场合，也可用于超市食品保鲜、渔业捕捞冷藏、医疗应用、化工、食品加工等行业。
二、主要技术参数：
1、制冰量：20（kg/24h)
2、储冰量：10 (Kg) 
3、外形尺寸： 300×493×547  (长X宽X高)(mm)      
4、冷凝方式：风冷          
5、净重：32(Kg) 
招标需要提供的技术资料
4.仪器制造商具有ISO9001、具有国家高新技术企业资格。
	2
	台
	

	15
	氮吹仪
	一、产品特点

1、加热器使样品被快速有效地加热至蒸发温度,同时气体由气体腔经气针吹至溶液表面,促进溶液快速蒸发和样品浓缩

2、气针在气腔的位置可被改变,使之适用不同的试管.标准气针长度为150mm

3、气腔高度可以调节,本产品具有独特的特征：样品浓缩时随时可观察到被浓缩样品的液面位置

4、在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中

5、自动故障检测及报警功能

6、标准配备气腔和专用可调节支架

7、内置超温保护装置

8、即时温度显示、时间递减显示

二、技术参数

1.温度控制范围：室温+5℃~150℃

2.控温精度@40~100℃：±0.5℃

3.控温精度@100-150℃：±1℃

4.同模块最大温差@40℃：±0.3℃

5.显示精度：0.1℃ 

6.升温时间(从25-150℃)：≤30min

7.标配模块数：1件

8.气针长度：150mm

9.氮气流量：0~15L/min
	4
	台
	

	16
	万用电热炉
	一、使用要求

1.1、冷轧钢板外壳

1.2、无极调温

1.3、全封闭倾斜控制面板，防止溢出液体侵蚀控制系统

二、技术参数

2.1、加热方式 热传导

2.2、外壳材质 冷轧钢板静电喷涂

2.3、加热元件 国标电阻丝

2.4、额定功率 1KW

2.5、温度控制 变阻器无级调节

2.6、加热盘尺寸 150 180
	10
	台
	

	17
	漩涡振荡器
	一、主要用途: 可用于食品、微生物试管样品前处理中的混匀实验。是实验室不可或缺的常用设备
二、技术规格：
2.1、震荡方式: 圆周振荡；
2.2、周转直径: ≧4mm；
2.3、最大载重(含垫片):  ≧0.4kg；
2.4、无级调速范围: 500- 2450 rpm；
2.5、马达功率(输入/输出)：58/10W
2.6、速度显示:  刻度
2.7、工作模式:连续工作/点动
2.8、可安装多种垫片
2.9、重量：4.5kg
3. 技术服务及其它
3.1、 质量保证期为验收合格后2年。
3.2、 质量保证期结束后，卖方有责任对买方的设备提供良好的维保服务。
3.3、供应商能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务，快速响应（要求48小时内到达项目现场）。
	15
	台
	


