采购设备清单
单位： 格尔木市卫生和计划生育局                                  联系人及电话：8467066  

	设备名称
	单位
	数量
	使用范围
	参数
	备注

	麻醉机
	台
	2
	急诊急救
	后附
	进口（1）

	有创呼吸机
	台
	1
	胸痛、卒中中心
	后附
	进口（1）

	心电监护仪
	台
	3
	胸痛、卒中中心
	后附
	进口（以上三种设备125万）

	数字化12道全自动分析心电图机
	台
	2
	胸痛、卒中中心
	后附
	（2）

	全数字(便携式)彩色多普勒超声诊断仪
	台
	1
	胸痛、卒中中心
	后附
	（2）

	全自动生化分析仪
	台
	2
	体检
	后附
	（2）

	全数字彩色多普勒超声诊断仪
	台
	1
	胸痛、卒中中心
	后附
	（以上设备76万）


注：使用范围填写购置设备用于急诊急救或者胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心建
附件                      1 麻醉机参数
由生产厂家直接负责安装、培训及售后服务，并提供免费服务电话（要有生产厂家售后服务承诺书）。
一、技术要求：
1.原装进口，使用于成人、新生儿、儿童通用型麻醉机。
1.主机及所有附件必须为同一品牌。
二、供气系统及安全要求
2.1、电子流量计
2.2、气源：氧气、笑气、空气
2.3、安全设计：A：确保23%的最小氧浓度，氧流量小于0.2升/分时，自动切断笑气。
B：如果所有气源停止供气，可以利用室内空气维持呼吸机工作。
2.4、快速充氧：35-50L/min。
2.5、后备电池使用时间：大于45分钟（工作时间）。
三、麻药挥发罐及呼吸回路系统
3.1、标配七氟醚罐、麻醉气体废气回收装置。
3.2、终身免定型挥发罐，挥发罐与主机为同一品牌。
3.3、集合呼吸回路：回路容积不大于2.8升，可以耐受134℃高温、高压消毒。
3.4、流量传感器：热感应式流量传感器，传感器数量≥5个，可以徒手拆卸，可用75％酒精进行浸泡消毒。
3.5、回路配电加热系统、保障病人吸入温湿的混合气体，减少病人手术过程热量损失。
3.6、回路配冷凝水排放系统、减少麻醉机回路积水。
四、呼吸机
4.1、呼吸机：电动电控，顺应性低，精度和安全性高。
4.2、自检功能：用户可随时启动自检功能。
4.3、通气模式：机控模式、手动模式、待机，机控和手动模式电子转换（APL阀无需手动 切换）。机控模式：容量模式压控模式（PCV）压力容量双模式(PLV）或容量保证（VG）
4.4潮气量： 定容模式：20-1400ml

4.5吸频率：4-60次/分
4.6吸呼比：4：1-1：4

4.7电子PEEP：0，1、2、3、4-20 cmH2O（设置精度1 cmH2O，PEEP值独立调整）。
4.8平台时间Tip:Ti：0-50%。
4.9补偿功能：流量，顺应性，泄露。
五、显示和监测
5.1液晶显示屏，简体中文操作软件。
5.2监测参数：A：数值：MV, Vt, f, Ppeak, Pplat,  PEEP，I：E，氧浓度
顺应性，阻力。
B：波形：气道压力。
2有创呼吸机技术要求
原装进口，儿童(≥20kg)成人通用型呼吸机，要有泄露补偿功能。
由生产厂家直接负责安装、培训及售后服务，并提供免费服务电话（要有生产厂家售后服务承诺书）。
工作模式
1、容量控制VCV

CMV、AC 、SIMV+ PSV (ASB) 

压力控制PCV

SIMV（+PSV）、CPAP（+PSV）
3、自主呼吸
 +PSV，+CPAP

4、窒息通气Apnea

VCV-A/C，PCV-A/C ，
5、特殊通气
 PLV（容量压力双目标模式），BIPAP（双水平气道正压通气）
6、无创通气
压力：SIMV（+PSV）、CPAP（+PSV）、BIPAP

容量：CMV、AC 、SIMV+ PSV (ASB)

设置参数
1、通气频率               2 ~ 80/min

2、吸气时间               0.2 ~10 s
3、吸气流速               0-200升/分
4、吸入氧浓度             21-100%

5、PEEP                  0~35厘米水柱
6、触发灵敏度             1~15升/分
7、压力支持               0~80厘米水柱
8、压力上升时间           0~2秒(1-100%)

性能参数
1、吸气阀响应时间                    ≤5毫秒（达到Flow by水平）
2、热感应式或超声式流量传感器        可以消毒
3、呼气阀                            可以消毒（不需要细菌过滤器）
4、智能吸痰功能：吸痰前后自动补纯氧，脱管吸痰时机器不送气,无报警。
5、内置备用电池                      不小于45分钟
6、同步雾化功能（呼气相不雾化，节约药品）
监测参数
1、气道压力           

2、氧浓度             

3、分钟通气量         

4、潮气量             

5、频率               

6、特殊参数        C（顺应性）、R（阻力）
7、曲线            压力，流量
报警
呼出分钟通气量，呼吸频率、气道压力，吸入氧浓度，漏气量监测，窒息报警时间,

氧气（中心供气），空气（涡轮机，最大流速250L/min）
屏幕及操作软件
简体中文操作软件，一体化彩色屏。
具备设定键及屏幕锁定功能，具备待机功能。
3、心电监护仪参数
一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者
≧10寸彩色LCD显示屏，LED背光，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示
主机带电池重量<3.5kg；要有中央监护对接装置。
可选配触摸屏
监测参数：
1）标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温.

2）具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测. 
3) 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护.

4) 可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况.

5) NIBP和BP的测量范围宽，大大提升边界情况的测量准确性
成人:sys 25-290 dia 10-250 avr 15-260

小儿: sys:25-240 dia:10-200 avr:15-215

新生儿: sys:25-140 dia:10-115 avr:15-125

6)支持心率变化统计和动态血压分析
系统功能：
1) 支持中/英文字符和条码扫描枪输入
2) 具有三级声光报警，参数报警级别可调
3) 具备报警集中设置功能
4) 具备血液动力学、药物计算功能
5) 可选内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能
6) 具备Nurse Call报警功能
7) 支持VGA外接拓展显示屏
8) 具备1200小时趋势图表、1800个报警事件、1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾.

9) 具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置
10) 标配普通锂电池，工作时间可达4小时；可选配高容量锂电池，工作时间达8小时
11) 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰
培训及售后；
1) 厂家或代理商负责培训医务人员熟练掌握使用并提供长期技术支持； 

2) 售后服务及维修：在国内有专业维修中心，有专职维修工程师负责维护及维修,响应时间﹤24h;

保修期：1年，终身维修；
4、数字式十二道心电图机技术参数
一、基本参数
1.1  标准12导联、Cabrera导联心电信息同步采集
1.2  10.4英寸1024*768点彩色LED触摸屏
1.3  中英文输入及操作提示,全触屏配合全键盘操作，中文输入支持手写和拼音、五笔输入法
1.4  灵敏度选择：2.5、5、10、20mm/mV±2%，自动
1.5  走纸速度：5、6.25、12.5、25、50 mm/s ±2%

1.6  记录模式：节律/手动/自动打印：3CH、3CH+1R、3CH+3R、6CH、6CH+1R、12CH 

1.7  支持预采集、实时采集、触发采集、周期采集等多种采集方式
1.8  支持节律分析功能，节律导联可任选，最长记录时间可达5分钟
1.9  自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能
1.10 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能
1.11 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能，并具有防缠绕设计
二、主要性能参数：
2.1  输入阻抗：≥50MΩ（10Hz）
2.3  频率响应：0.05-280Hz (-3db)

2.4  定标电压：1mV±3%
2.5  耐极化电压：±600mV

2.6  内部噪声：≤10µVp-p

2.7  时间常数：≥3.2s

2.8  共模抑制比：≥120dB

2.9  A/D转换：24bit

2.10 采样率：30000Hz

三、存储及记录
3.1  设备内置存储器，本机可存储≥1000例
3.2  支持外接U盘、SD卡扩展存储空间
3.3  可选配直接外接打印机，通过A4纸打印心电波形和报告
3.4  支持已保存病例的电影回放和选择任意一段波形打印。
3.5  支持病例回放、报告重新编辑与重新诊断。
3.6  交直流两用，自动转换，内置可充电锂离子电池，充满电后可连续工作3小时以上
四、外部输入接口
4.1  支持有线、无线Wi-Fi联网
4.2  USB接口，SD卡接口，网络接口
4.3  可以直接输出PNG\ XML\SCP\PDF\DICOM格式标准协议，满足医院联网需求
4.4  支持本机直接接入第三方网络系统、医院网的HIS\EMR等系统。
4.5  支持本机直接Email发送PNG、PDF格式报告，方便异地远程会诊。
五、厂家资格：
5.1  ISO9001质量体系认证证书和CMD医疗器械企业质量体系证书、CFDA等。
5、全数字化便携式彩色多谱勒超声诊断系统
1、 设备主要用途：
1.1 适合腹部、妇科、产科、心脏、浅表组织与小器官、神经、外周血管、颅脑,泌尿系统、儿科、矫形外科、经直肠、超声引导下介入性治疗等全身超声应用。
1.2要求为2013年最新版本或者最新出厂机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求
2、 主机及技术参数要求：
2.1、监视器:≥15寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器，显示器角度可调范围≥30°
2.2、主机探头接口数: ≥2个，标配探头接口2个
2.3、二维灰阶成像部件
2.4、频谱多谱勒显示及分析系统
2.5、彩色多谱勒超声波诊断部件（包括彩色、能量）
2.6、彩色和二维角度独立偏转技术（要求提供现场演示或图片证明）
2.7、组织谐波成像
2.8、凸阵扩展成像技术，要求支持所有探头 

2.9、回声信号离线分析及处理（要求支持动态范围、频谱基线、图像效果等处理）
2.10、具有空间复合成像技术（要求支持所有探头并能提供图片证明）
2.11、斑点噪声抑制技术，要求多级可调
2.12、二维和彩色多谱勒双幅实时显示模式
2.13、二维\彩色多普勒\频谱多普勒三同步显示模式
2.14、B图像支持横向标尺，有利于穿刺操作
2.15、图像局部放大功能(能实现实时和冻结后放大，放大倍率≥8倍)

2.16、图像自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式）
2.17、智能一键放大功能，最大超声扫查图像显示区域≥15寸
2.18、可选配内置电池（内置电池在充满电后，连续正常工作时间≥1.5小时）
2.19、整机重量≤9kg （含电池）
3、 测量和分析:(B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒)  

3.1、一般测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量）
3.2、妇产科测量，妇科/产科专用测量及分析，含双胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 

3.3、心脏功能测量
3.4、外周血管血流测量分析报告功能
3.5、全科测量软件包：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 

3.6多普勒测量及分析（自动及手动包络测量，自动计算测量参数）
4、 探头规格
 4.1、 频率:  宽频带变频探头,两维和彩色独立变频
    4.2、凸阵探头：频率范围: 2.0-6.0MHz，具有≥6种频率的变频范围，扫描角度≥70度，扩展后80度
    4.3、线阵探头：频率范围: 8.0-14MHz，具有≥6种频率的变频范围 

    4.4、腔内探头：频率范围: 5.0-9.0 MHz，具有≥6种频率的变频范围扫描角度≥120度，扩展后140度
5、 二维灰阶模式
5.1、 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，
5.2、 发射声束聚焦：发射≥8段
5.3、最大显示深度:≥35cm（提供图片证明） 

5.4、 TGC: ≥8段
5.5、 二维灰阶：≥256

5.6、 动态范围: ≥200 （可视可调，提供图片证明）
5.7、 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

5.8、 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件
5.9、 B模式最大帧频400帧／秒
6、 彩色多普勒成像
6.1、显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

6.2、 取样框偏转: ≥±6度 (线阵探头)

6.4、 B/Color双幅实时显示
6.5、扫描帧率最大帧频≥233帧／秒
6..6、彩色多普勒血流速度定点测量技术（要求支持一幅画面有≥6个测点以上，并具有深度显示）
7、 频谱多普勒模式
7.1、显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/C/HPRF等
7.2、取样容积: 0.5-20mm 

7.3、偏转角度: ≥±6度 (线阵探头)

7.4、零位移动：≥8 级
7.5、图像存储与(电影)回放重现单元：支持同步存储(支持单帧图像文件包含： BMP, JPG, DCM, FRM (supports off-line analysis)单帧，电影文件包括：AVI, DCM, CIN, (supports off-line analysis)，即存储或导出图像数据的同时可以完成实时扫描
7.6、B模式最大电影存储容量≥17000帧/秒;C模式最大电影存储容量≥14000帧/秒
8、 全中文界面内置一体化数字化图像管理与记录装置：
8.1、数字化超声图像硬盘存储≥300G

8.2、内置一体化工作站系统支持病人基本信息与单个病人图像信息同步预览
8.3、3个USB2.0接口，支持一键操作，图像直接储存硬盘或移动储存设备
9、 输入/输出信号:

9.1、输入: USB、VCR, 外部视频, RGB彩色视频
9.2、输出: 复合视频, RGB彩色视频，VGA

9.3、支持DICOM3.0连接
10、 安全和认证
 10.1、经SFDA认证
    10.2、安全标准：符合商品安全质量要求
11、 备件、技术、维修服务及培训要求
11.1备件要求：卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应
11.2技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务
11.3技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能
11.4本地化服务：制造商具有在西北五省省内工商行政部门注册的分公司或办事机构并设有维修中心及配件库（提供营业执照副本复印件）。
11.5制造商西北五省省内分公司内或办事机构，且在当地购置房屋作为办公场所（需提供相关证明）。
11.6制造商在西北五省省内分公司或办事机构的专职服务工程师≥10人（提供工程师工作证件复印件及联系方式、工号、社保缴纳证明等信息），客户服务2小时内响应，24小时内到位。
11.7设备验收：由使用部门按招标技术参数逐项验收，发现供货设备与招标技术参数不符≥1项，退货，供货方承担一切责任并赔偿购买方损失。
6、（全自动生化分析仪产品性能技术参数要求）
	序号
	项目名称
	技术性能要求

	1
	产品要求
	国内知名品牌，全自动分立式生化分析仪

	2
	主要技术性能

	2.1
	测量速度
	生化比色分析≥380 测试/小时

	2.2
	测量方法
	要求具备终点法，两点法，速率法等

	2.3
	急诊检测能力
	急诊样本优先检测

	2.4
	光学系统
	

	2.4.1
	分光方式
	光栅后分光方式

	2.4.2
	波长数量及范围
	波长数量≥10个；范围要求340nm-800nm任选,光栅后分光                      

	2.4.3
	吸光度线性范围
	0 Abs -3.0Abs   

	2.5
	温控系统
	

	2.5.1
	温控方式
	恒温循环水浴方式，控温精度要求达到37(C(0.1(C

	2.5.2
	制冷方式
	采用半导体后置直排水媒介均匀制冷方式

	2.6
	样本系统
	

	2.6.1
	进样方式
	智能灵活，圆盘式进样

	2.6.2
	样本针功能
	具有凝块检测功能，液面探测功能

	2.6.3
	样本量
	1.5ul–35ul,0.1 ul步进    

	2.6.4
	同时在线样本位
	无需扩展≥115个

	2.7
	试剂系统
	

	2.7.1
	试剂量
	15ul–350ul,1 ul步进      

	2.7.2
	同时在线分析项目
	同时在线分析项目≥66个项目

	2.7.3
	试剂冷藏
	具有24小时试剂冷藏功能

	2.7.4
	试剂开放程度
	可厂家配套，也可完全开放

	2.8
	反应系统
	

	2.8.1
	反应位
	无需扩展≥110个

	2.8.2
	反应杯材质
	耐酸碱，抗蛋白及脂类吸附，低成本的UV光学塑料杯

	2.8.3
	反应时间
	≥10分钟 

	2.9
	其它系统
	

	2.9.1
	清洗系统
	全自动温水清洗反应杯

	2.9.2
	分注定量系统
	高耐磨陶瓷芯分注泵（需提供样品图片） 

	2.9.3
	搅拌系统
	≥1个，加入试剂后立即混匀

	3
	产品配置

	3.1
	工作软件
	配备中文软件系统 

	3.2
	装机配套试剂
	配备装机试剂一套

	3.3
	配置纯水机
	配置满足该生化仪所需纯水机一台

	3.4
	电脑打印机
	配置品牌商用电脑一台，品牌激光打印机一台

	4
	售后服务

	4.1
	安装培训
	免费安装、调试、人员培训

	4.2
	售后服务机构
	厂家在省内有直属的售后服务机构或售后服务授权服务商

	4.3
	服务响应
	工程师2小时内响应，24小时到位服务。

	4.4
	质保期
	整机质保一年；终身免费维修，保证配件5年以上供应期

	5
	产品及企业相关资质要求

	5.1
	认证要求
	，国内产品同时须提供ISO9001认证、ISO13485认证,获得国家技术创新示范企业称号。

	5.2
	系统配套性要求
	具有原厂配套试剂、校准品和质控品；同一授权公司可提供试剂配套项目≥65项，并提供项目注册证明（同一试剂不同方法学按一个试剂项目计算）


7、全数字化彩色多普勒超声诊断仪技术参数
12、 货物名称：全数字化彩色多谱勒超声诊断系统
13、 主要规格及系统概述：
1. 彩色和二维Steer 角度独立偏转技术（要求提供现场演示或图片证明）
2. 凸阵扩展成像技术，要求支持凸阵、线阵、容积探头
3. 具有空间复合成像技术（要求支持所有探头并能提供图片证明及现场曲别针实验演示证明）
4. 斑点噪声抑制技术，要求多级可调
5. 智能实时宽景成像（要求支持所有探头，具有实时宽景成像速度提示、有多种伪彩显示，最大扫描区域≥85CM）（提供证明图片）
6. 组织多普勒成像（包括TVI, TVD, TVM, TEI4种模式）（提供证明图片）
7. 可选配弹性成像，支持压力曲线提示图标，具备双实时显示，提高图像易获性（提供图片证明）
8. 智能一键放大功能，要求支持3种不同图像区域的显示模式，并提供图片证明或现场演示
9. 图像局部放大功能(能实现实时和冻结后放大，放大倍率≥7倍
10. 支持超声教学软件，要求机器内部能提供标准超声声像图、解剖示意图、扫查手法图及扫查技巧介绍，支持医生对超声扫查的自学和训练（提供证明图片）
11. 回声信号离线分析及处理（要求支持增益、动态范围、频谱基线、图像效果等处理）
12. 血管内中膜自动测量，同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，测量结果参数至少包括最大值、最小值、平均值、SD及质量指标，并具备IMT发育趋势分析曲线。（要求提供证明图片）
13. 全科测量软件包：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科
14. 多普勒测量及分析，（自动及手动包络测量，自动计算测量参数）
15. 监视器:≥15寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器，显示器角度可调范围≥28°
16. 主机探头接口数: ≥3个
17. 控制面板支持升降
18. 凸阵探头，频率范围: 2.0-5.0MHz，≥6种频率的变频范围，扫描角度≥70度
19. 线阵探头，频率范围: 5.0-9 MHz，≥6种频率的变频范围
20. 心脏探头，频率范围：2.0-3.0MHz，≥6种频率的变频范围
21. 最大显示深度:≥32cm（提供图片证明）
22. TGC: ≥7段
23. 动态范围: ≥200（可视可调，提供图片证明）
24. 图像存储与(电影)回放重现单元：支持同步存储(支持单帧图像文件包含：BMP, JPG, TIFF，DCM电影文件包括：AVI, DCM，即存储和导出图像数据的同时可以完成实时扫描
检查存储和管理
25. 数字化超声图像硬盘存储≥1TB

26. 内置一体化工作站系统支持病人基本信息与单个病人图像信息同步预览
27. 输入/输出: USB（3个）、外部视频, VGA，网口
28. 支持网络存储，可以通过有线网络将机器数据传输到PC电脑
29. 支持移动终端系统：超声设备与智能设备无线连接，通过无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑
30. 配置图文工作站，要求工作站与超声仪器相同品牌（提供工作站注册证）
31. 支持二维码扫描方式获取售后服务支持
32. 可选配DICOM软件，支持远程诊断功能
三、售后服务及其他：
1、本地化服务：制造商具有在西北五省省内工商行政部门注册的分公司或办事机构并设有维修中心及配件库（提供营业执照副本复印件）；
2、制造商在西北五省省内分公司或办事机构的专职服务工程师≥10人（提供工程师工号、工作证件复印件及联系方式，在分公司当地的社保缴纳证明），客户服务2小时内响应，24小时内到位
3、设备验收：由使用部门按招标技术参数逐项验收，发现供货设备与招标技术参数不符≥1项，退货，供货方承担一切责任并赔偿购买方损失。
