- 技术要求

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 参数 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性双极射频等离子体手术电极（国产） | MC303 | 1、临床用途：用于软组织切割、消融、凝血和干燥 2、适配参数：交流0~360Vrms，100KHz~5MHz、额定电压：500V 3、部分刀头含有吸引软管和滴注生理盐水功能 4、电极（刀头）为已灭菌一次性无菌产品 5、根据不同手术部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头 | 1933 |
| 2 | 一次性双极射频等离子体手术电极（国产） | MC304 | 1、临床用途：用于软组织切割、消融、凝血和干燥 2、适配参数：交流0~360Vrms，100KHz~5MHz、额定电压：500V 3、部分刀头含有吸引软管和滴注生理盐水功能 4、电极（刀头）为已灭菌一次性无菌产品 5、根据不同手术部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头 | 1723 |
| 3 | 一次性双极射频等离子体手术电极（国产） | MC305 | 1、临床用途：用于软组织切割、消融、凝血和干燥 2、适配参数：交流0~360Vrms，100KHz~5MHz、额定电压：500V 3、部分刀头含有吸引软管和滴注生理盐水功能 4、电极（刀头）为已灭菌一次性无菌产品 5、根据不同手术部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头 | 1899.2 |
| 4 | 一次性双极射频等离子体手术电极（国产） | MC401 | 1、临床用途：用于软组织切割、消融、凝血和干燥 2、适配参数：交流0~360Vrms，100KHz~5MHz、额定电压：500V 3、部分刀头含有吸引软管和滴注生理盐水功能 4、电极（刀头）为已灭菌一次性无菌产品 5、根据不同手术部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头 6、在同一支刀头、同一个输出接口输出，能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，避免了手术操作过程中频繁更换治疗刀头的麻烦，具备多极吸引切割功能及配置，适合开展扁桃体、腺样体、乳头状瘤、息肉、CAUP、UPPP等 | 2560 |
| 5 | 一次性双极射频等离子体手术电极（国产） | MC402 | 1、临床用途：用于软组织切割、消融、凝血和干燥 2、适配参数：交流0~360Vrms，100KHz~5MHz、额定电压：500V 3、部分刀头含有吸引软管和滴注生理盐水功能 4、电极（刀头）为已灭菌一次性无菌产品 5、根据不同手术部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头 6、在同一支刀头、同一个输出接口输出，能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，避免了手术操作过程中频繁更换治疗刀头的麻烦 具备多极吸引切割功能及配置，适合开展扁桃体、腺样体、乳头状瘤、息肉、CAUP、UPPP等 7、专为儿童耳鼻喉科手术设计的儿童专用刀头（刀杆长：130毫米；外刀杆直径：3.8毫米，常规刀头在4.2-6.0mm的直径）。通过双环特殊设计，使该刀头切割、消融、吸引能力更强，刀头更细，对周围组织损伤小，适宜精准操作和儿童狭窄的生理结构下的手术操作，能适应更窄小的位置手术，同时能够到达传统刀头到达不了的位置 8、专为头颈肿瘤制作了满足头颈肿瘤手术的刀头，能满足滴注、吸引、切割、止血，刀头采用双极方式设计，实现双侧吸引，双侧切割、止血的功能。刀头前段直径0.3mm,实现精准切割、精准剥离组织。刀杆抓手到刀头尖端小于130mm,使得操作者作用力精准 | 3640 |
| 6 | 一次性双极射频等离子体手术电极（国产） | MC403 | 1、临床用途：用于软组织切割、消融、凝血和干燥 2、适配参数：交流0~360Vrms，100KHz~5MHz、额定电压：500V 3、部分刀头含有吸引软管和滴注生理盐水功能 4、电极（刀头）为已灭菌一次性无菌产品 5、根据不同手术部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头 6、喉科专用刀头，设计有1.9mm，2.5mm，3.4mm，3.8mm等直径的刀头，能充分满足喉深部、声门等的各种病变 | 3340 |
| 7 8 | 一次性双极射频等离子体手术电极（国产） | AC401 | 1、临床用途：用于软组织切割、消融、凝血和干燥 2、适配参数：交流0~360Vrms，100KHz~5MHz、额定电压：500V 3、部分刀头含有吸引软管和滴注生理盐水功能 4、电极（刀头）为已灭菌一次性无菌产品 5、根据不同手术部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头 6、在同一支刀头、同一个输出接口输出，能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，避免了手术操作过程中频繁更换治疗刀头的麻烦，具备多极吸引切割功能及配置，适合开展扁桃体、腺样体、乳头状瘤、息肉、CAUP、UPPP等 | 3000 |
|  | 一次性双极射频等离子体手术电极（国产） | AC306 | 1、适配参数：交流0~360Vrms，100KHz~5MHz 2、临床用途：用于软组织切割、消融、凝血和干燥 3、部分刀头含有吸引软管和滴注生理盐水功能 4、电极（刀头）为已灭菌一次性无菌产品 5、根据不同手术部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头 6、在同一支刀头、同一个输出接口输出，能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，避免了手术操作过程中频繁更换治疗刀头的麻烦 7、适用手术：颈椎病的间盘消融减压术、腰椎病的键盘消融减压术、膝关节镜手术、髋关节镜手术、半月板和关节软骨手术、十字韧带重建手术、肩关节镜手术、肩下减压手术等。 8、手术效果：使用微创手术对门诊病人实施椎间盘减压的手术，在较低温度下直接汽化髓核组织，同时能够为术者提供足够的触觉反馈，对椎间盘进行精确减压。精确移除目标组织，对周围组织无伤害，椎间盘内减压效果明显；止痛作用显著，持久地提高生活质量，降低疼痛等级；无需固定装置，迅速恢复健康；局部麻醉，常规椎间盘造影入路，操作简便快捷；特别适合关节镜手术；方便各种狭小腔道，让切入更加容易，消融和止血更加精准，更适合于广泛病变滑膜清理和软组织清理。 | 4500 |
| 9 | 一次性双极射频等离子体手术电极（国产） | AC404 | 1、适配参数：交流0~360Vrms，100KHz~5MHz 2、临床用途：用于软组织切割、消融、凝血和干燥 3、部分刀头含有吸引软管和滴注生理盐水功能 4、电极（刀头）为已灭菌一次性无菌产品 5、根据不同手术部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头 6、具有独立的医疗器械注册证的一次性双极射频等离子体手术电极 7、在同一支刀头、同一个输出接口输出，能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，避免了手术操作过程中频繁更换治疗刀头的麻烦 8、能提供国内部分耗材中标的相关依据 9、适用手术：颈椎病的间盘消融减压术、腰椎病的键盘消融减压术、膝关节镜手术、髋关节镜手术、半月板和关节软骨手术、十字韧带重建手术、肩关节镜手术、肩下减压手术等。 10、手术效果：使用微创手术对门诊病人实施椎间盘减压的手术，在较低温度下直接汽化髓核组织，同时能够为术者提供足够的触觉反馈，对椎间盘进行精确减压。精确移除目标组织，对周围组织无伤害，椎间盘内减压效果明显；止痛作用显著，持久地提高生活质量，降低疼痛等级；无需固定装置，迅速恢复健康；局部麻醉，常规椎间盘造影入路，操作简便快捷；特别适合关节镜手术；方便各种狭小腔道，让切入更加容易，消融和止血更加精准，更适合于广泛病变滑膜清理和软组织清理。 | 4500 |
| 10 | 一次性双极射频等离子体手术电极（国产） | AC405 | 1、电源: AC220V±10%，50Hz±1Hz 2、工作频率：100KHz±10% 3、输入功率： 550W 4、输出功率：≤400W（可实现多级分段功率输出）。 5、工作模式：具有消融切割(ABLATE)、凝固止血(COAG)两种模式。6、时间控制：百毫秒内精准控制，设置时间到后自动切断输出（针对部分手术电极）7、阻抗检测：实时检测并控制输出能量，根据不同组织阻抗，进行有效输出及保护，减少组织损伤。 | 4500 |

注（1）投标人必须对所投项目中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

(2)投标人如对项目参数有疑问，请咨询杨老师，联系电话：0971-8277370

(3)投标人报价超过最高限价的报价，投标无效。

(4)投标人所投产品使用范围、功能需与参数要求一致，规格与参数要求相近或同类。如达不到要求依据评审标准，相应扣分，直至扣完为止。